Phụ lục 03:

MÔ TẢ YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ KỸ THUẬT

(Kèm theo Công văn số 1220/BVQY103-TB ngày 26/4/2024

của Bệnh viện Quân y 103)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Yêu cầu chung:

+ Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100%, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO 13485, ISO 9001...), yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm), nguồn điện sử dụng.

2. Yêu cầu cấu hình: Ghi rõ hệ thống/ máy....(tên trang thiết bị y tế) kèm phụ kiện tiêu chuẩn và nêu rõ, đầy đủ các thành phần chính cấu thành của thiết bị y tế, số lượng, đơn vị tính.

3. Chỉ tiêu kỹ thuật: Nêu các yêu cầu tối thiểu sau:

a) Nêu các yêu cầu về mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ của trang thiết bị y tế;

b) Nêu các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật (nêu các chỉ tiêu kỹ thuật theo thứ tự đã nêu tại mục yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế);

c) Nêu các yêu cầu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị, ngoài ra nêu các yêu cầu chi tiết của thiết bị (nếu có):

- Yêu cầu về cấu tạo: cảm biến, vật liệu chế tạo, thiết kế.

- Yêu cầu về điều khiển: Nguyên lý điều khiển (kỹ thuật số, cơ học...), phương pháp, cách thức (bằng máy tính, nút bấm trên máy, bàn điều khiển...), các chức năng điều khiển (bằng phần mềm...)

- Yêu cầu về hiển thị: Hiển thị bằng chỉ báo cơ học, bằng đèn LED, màn hình: nêu loại màn hình, kích thước, độ sáng (nếu có), độ phân giải (nếu có)...

- Yêu cầu về các chức năng an toàn, cảnh báo an toàn.

- Yêu cầu về kiểm định, hiệu chuẩn.

- Yêu cầu về phần mềm ứng dụng, phần mềm điều khiển.

Yêu cầu về khả năng kết nối giữa các thành phần của thiết bị, kết nối với thiết bị khác.

- Yêu cầu về khả năng nâng cấp, cập nhật phần mềm, công nghệ của thiết bị.

4. Yêu cầu khác: Nêu các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, thời gian cung cấp, lắp đặt, kiểm định, hướng dẫn sử dụng, đào tạo, cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao, các điều kiện thương mại.

II. BẢNG PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CHÀO CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO TỪNG THIẾT BỊ

1. Cấu hình thiết bị

| Số TT tên thiết bị theo TB mời chào giá | Tên thiết bị, hàng hóa, dịch vụ liên quan | ĐVT | S.lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …………………………………………….. | ........... | ……… |

2. Yêu cầu kỹ thuật

| TT theo TB mời chào giá | Thông số kỹ thuật theo yêu cầu của Chủ đầu tư (1) | Thông số kỹ thuật Hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá(2) | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |

- Hãng sản xuất, Nhà cung cấp (sau đây gọi tắt là các đơn vị) phải lập bảng đáp ứng tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa, thiết bị do đơn vị chào vào cột 3, đảm bảo theo đúng thứ tự tại Cột 2 theo yêu cầu của Bệnh viện tại Phụ lục này.

- Bệnh viện Quân y 103 đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị của các đơn vị chào dựa trên bảng kê khai thông số kỹ thuật do đơn vị tự kê khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai. Trường hợp cần thiết Bệnh viện sẽ yêu cầu làm rõ.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật nêu tại cột 2 phụ lục này là các thông số tham khảo để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. Các đơn vị có thể chào loại thiết bị, hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.

+ Nếu thông số kỹ thuật các đơn vị chào giá đáp ứng: Nêu chính xác thông số có trong tài liệu kỹ thuật của Thiết bị.

+ Nếu không đáp ứng: Nêu rõ thông số có trong tài liệu kỹ thuật của Thiết bị kèm theo thuyết minh/lý giải.

+ Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu thuyết minh cụ thể.

- Trường hợp thiết bị, hàng hóa các đơn vị chào không đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật yêu cầu, Bệnh viện đề nghị đơn vị vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của các đơn vị. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính năng, công dụng của thiết bị, Bệnh viện sẽ chấp nhận báo giá của các đơn vị để phù hợp với thực tế thiết bị, hàng hóa trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả khám, điều trị tại Bệnh viện.

- Các Đơn vị cung cấp Bảng chào báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có) và phải được đóng dấu treo hoặc giáp lai vào các cấu hình, thông số kỹ thuật. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá và gửi kèm theo USB lưu trữ các tài liệu chào giá, cấu hình, thông số kỹ thuật thiết bị.

Các đơn vị chỉ rõ trong bảng từng tiêu chí kỹ thuật được tham chiếu từ mục nào, trang nào, thuộc Catalogue (tài liệu) và dùng bút đánh dấu (bút dạ quang) lên các file cho các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu đơn vị cung cấp kèm báo giá để Bệnh viện tiếp cận được thông tin cần thiết.

III. MÔ TẢ YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ KỸ THUẬT

DANH MỤC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Trang số | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥32 lát cắt | 5-10 | Nhà cung cấp báo giá cả cho cả 2 phương án bảo hành tại Mục IV. YÊU CẦU KHÁC (trang 10) |
| 2 | Máy chụp Xquang kỹ thuật số | 11-14 |  |
| 3 | Máy siêu âm mầu tổng quát | 14-17 |  |
| 4 | Máy siêu âm sản khoa | 18-21 |  |
| 5 | Hệ thống nội soi tiêu hoá có chẩn đoán ung thư sớm | 22-25 |  |
| 6 | Hệ thống nội soi khám Tai mũi họng | 25-27 |  |
| 7 | Ghế khám TMH | 28 |  |
| 8 | Máy điện tim | 28-29 |  |
| 9 | Máy điện não vi tính | 30-32 |  |
| 10 | Máy theo dõi bệnh nhân ≥5 thông số | 32-34 |  |
| 11 | Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số | 34-36 |  |
| 12 | Sinh hiển vi khám mắt kèm camera | 36-37 |  |
| 13 | Máy chiếu bản đồ thị lực tự động | 37-38 |  |
| 14 | Đèn soi phim 2 khoang | 38 |  |
| 15 | Máy đo huyết áp tự động để bàn | 38-39 |  |
| 16 | Máy li tâm | 39-40 |  |
| 17 | Micro Pipette | 40 |  |
| 18 | Tủ bảo quản 2~80C | 40-41 |  |
| 19 | Bàn khám | 41-42 |  |
| 20 | Bàn khám sản | 42 |  |
| 21 | Tủ đựng dụng cụ nội soi | 43 |  |

1. MÁY CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ≥32 LÁT CẮT

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 3 pha 380V± 10%, 50/60Hz |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Hệ thống máy chính và bộ phần mềm/chức năng chụp |
| 1.1 | Hệ thống máy chính |
| 1.1.1 | Khoang máy: 01 bộ |
| 1.1.2 | Bóng phát tia X: 01 bộ |
| 1.1.3 | Đầu thu: 01 bộ |
| 1.1.4 | Bàn bệnh nhân: 01 bộ |
| 1.1.5 | Tủ điện cao thế: 01 bộ |
| 1.1.6 | Bộ điều khiển, tái tạo, xử lý và hiển thị hình ảnh, bao gồm: |
|  | - Máy tính và màn hình: 01 bộ |
|  | - Cổng và chuẩn kết nối DICOM : 01 bộ |
|  | - Các phần mềm/chức năng ứng dụng lâm sàng cơ bản: 01 bộ |
| 1.1.7 | Trạm làm việc chuyên dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính |
|  | - Máy tính và màn hình: 01 bộ |
|  | - Cổng và chuẩn kết nối DICOM : 01 bộ |
|  | - Các phần mềm/chức năng ứng dụng lâm sàng cơ bản: 01 bộ. Tối thiểu gồm có |
|  | Phần mềm/ chức năng phân tích mạch máu |
|  | Phần mềm/ chức năng cho xử lý ảnh nha khoa |
|  | Phần mềm phân tích phổi |
|  | Phần mềm phân tích đường khí nhu mô phổi |
|  | Phần mềm tưới máu não |
|  | Phần mềm nội soi ảo |
|  | Phần mềm theo dõi tiến triển ung thư |
| 1.2 | Bộ phần mềm / chức năng chụp: |
| 1.2.1 | Phần mềm/ chức năng tái tạo ảnh lặp trên dữ liệu thô giảm liều tia: 01 bộ |
| 1.2.2 | Phần mềm/ chức năng chụp xóa xương tự động: 01 bộ |
| 1.2.3 | Phần mềm/ chức năng phân tích mạch máu: 01 bộ |
| 1.2.4 | Phần mềm/ chức năng cho xử lý ảnh nha khoa: 01 bộ |
| 1.2.5 | Phần mềm/chức năng tái tạo và xử lý ảnh 3D : 01 bộ |
| 1.2.6 | Phần mềm/ chức năng nội soi ảo: 01 bộ |
| 1.2.7 | Phần mềm/ chức năng tạo hình ảnh đa mặt phẳng và cong: 01 bộ |
| 1.2.8 | Phần mềm/ chức năng chụp cấp cứu: 01 bộ |
| 1.2.9 | Phần mềm / chức năng giảm liều tia theo kích thước bệnh nhân: 01 bộ |
| 1.2.10 | Phần mềm/ chức năng chụp cho nhi khoa: 01 bộ |
| 1.2.11 | Phần mềm / chức năng nội soi chụp cắt lớp đại tràng: 01 bộ |
| 1.2.12 | Phần mềm / chức năng chụp xóa nền mạch máu não: 01 bộ |
| 1.2.13 | Phần mềm/chức năng chụp đồng bộ với thuốc cản quang: 01 bộ |
| 1.2.14 | Phần mềm/chức năng tự động đặt trường quét: 01 bộ |
| 1.2.15 | Phần mềm/chức năng tăng cường độ phân giải hình ảnh: 01 bộ |
| 1.2.16 | Phần mềm/ chức năng ghi hình chuẩn DICOM ra CD/DVD: 01 bộ |
| 2 | Các phụ kiện hỗ trợ tiêu chuẩn kèm theo |
| 2.1 | Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy: 01 bộ |
| 2.2 | Bộ đệm định vị bệnh nhân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân: 01 bộ |
| 2.3 | Hệ thống camera quan sát bệnh nhân: 01 bộ |
| 3 | Thiết bị phụ trợ đi kèm |
| 3.1 | Bộ bàn, ghế cho nhân viên vận hành máy: 02 bộ |
| 3.2 | Đàm thoại nội bộ hai chiều: 01 bộ |
| 3.3 | Đèn cảnh báo tia X: 02 bộ |
| 3.4 | Bộ lưu điện UPS: 02 bộ |
| 3.5 | Áo chì: 02 bộ |
| 3.6 | Máy in phim khô: 01 bộ |
| 3.7 | Máy bơm thuốc cản quang: 01 bộ |
| 3.8 | Máy hút ẩm: 02 chiếc |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| 1 | Hệ thống máy chính và phần mềm/ chức năng bao gồm: |
| 1.1 | Hệ thống máy chính: |
| 1.1.1 | Khoang máy: |
|  | - Đường kính: ≥ 65 cm |
|  | - Đường kính trường tái tạo: ≥ 430 mm. |
|  | - Tốc độ quay nhanh nhất: ≤ 1giây/vòng 360 độ |
|  | - Hệ thống laser định vị bệnh nhân tích hợp trên khung máy, độ chính xác định vị (±) ≤ 1 mm. |
| 1.1.2 | Bóng phát tia X: |
|  | - Có hiển thị % nhiệt lượng bóng phát tia trên màn hình điều khiển chụp |
|  | - Dung lượng trữ nhiệt anode: ≥ 2.0 MHU |
|  | - Tốc độ tải nhiệt tối đa của Anode: ≥ 500 kHU/phút |
|  | - Kích thước tiêu điểm: ≤0.8mm x 0.6 mm |
| 1.1.3 | Đầu thu: |
|  | - Loại vật liệu: tinh thể rắn hoặc tương đương |
|  | - Số lát cắt cho 1 vòng 360 độ ≥ 32 lát |
|  | - Số dãy đầu thu vật lý: ≥ 16 dãy |
|  | - Tổng số chấn tử vật lý/hàng đầu thu: ≥ 700 |
|  | - Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 10.000 |
|  | - Độ dày 1 lát cắt tuần tự mỏng nhất: ≤ 0.625 mm |
|  | - Độ dày 1 lát cắt lớn nhất: ≥10 mm |
|  | - Độ phân giải đối quang cao: ≥ 15 lp/cm |
|  | - Độ rộng đầu thu: ≥ 11 mm |
| 1.1.4 | Bàn bệnh nhân: |
|  | - Khoảng di chuyển bàn chụp tối đa: ≥ 1.300 mm |
|  | - Khoảng di chuyển bàn lên xuống: + Thấp nhất ≤ 500 mm + Cao nhất ≥ 850 mm |
|  | - Tốc độ dịch chuyển bàn: ≥ 100 mm/giây |
|  | - Tải trọng bàn bệnh nhân: ≥ 180 kg |
| 1.1.5 | Tủ điện cao thế: |
|  | - Dòng qua bóng khi chụp tối đa: ≥ 200 mA |
|  | - Dòng qua bóng tối thiểu: ≤ 15 mA |
|  | - Công suất tối đa tủ phát tia: ≥ 24 kW |
|  | - Công suất tối đa tủ phát tia tương đương với công nghệ giảm liều: ≥ 40 kW |
|  | - Khoảng kV: + Thấp nhất: ≤ 80kV + Cao nhất: ≥ 130 kV |
| 1.1.6 | Bộ điều khiển, tái tạo, xử lý và hiển thị hình ảnh |
|  | - Máy tính và màn hình |
|  | + Bộ vi xử lý ≥ 3.0 GHz |
|  | + RAM: ≥ 16 GB |
|  | + Ổ cứng: ≥ 480 GB |
|  | + Có đầu đọc đĩa CD/DVD RW |
|  | + Màn hình ≥ 19 inch ; Độ phân giải ≥ 1280 x 1080 pixels |
|  | - Cổng và chuẩn kết nối DICOM |
|  | - Các phần mềm/chức năng ứng dụng lâm sàng cơ bản: |
|  | + Phân tích ảnh: |
|  | Tái tạo định dạng đa mặt phẳng |
|  | Chức năng tái tạo định dạng ảnh đa mặt phẳng theo thể tích |
|  | Chức năng MIP |
|  | Chức năng MinIP |
|  | Thêm và bớt ảnh |
|  | Tái tạo mặt phẳng cong |
|  | + Các công cụ đánh giá: |
|  | Đo khoảng cách |
|  | Đo góc lệch |
|  | Đo diện tích |
|  | Đo thể tích khối |
|  | Ghi chú hình ảnh |
|  | Đo ROI 2D, và 3D |
|  | Hiển thị bản đồ màu cho vùng cần đánh giá |
|  | + Hiển thị ảnh: |
|  | Có chức năng phóng to/ nhỏ, trượt ảnh, xoay ảnh |
|  | Lưu màn hình |
|  | Có thể xem tới ≥ 16 ảnh |
|  | + Chế độ quét ảnh: |
|  | Quét xoắn ốc |
|  | Quét theo trục |
|  | Thời gian chụp xoắn ốc liên tục lớn nhất: ≥ 90 giây |
|  | + Các chế độ tái tạo ảnh: |
|  | Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 20 ảnh/giây |
|  | Ma trận hiển thị ảnh: ≥ 512x512 |
| 1.1.7 | Trạm làm việc chuyên dụng cho máy chụp cắt lớp vi tính |
|  | - Máy tính và màn hình |
|  | + Bộ vi xử lý ≥ 3.0 GHz |
|  | + RAM: ≥ 16 GB |
|  | + Ổ cứng: ≥ 500 GB |
|  | + Màn hình LCD hoặc tốt hơn ≥ 19 inch; độ phân giải ≥ 1280 x 1024 pixels |
|  | + Khả năng xử lý hình MPR/3D MIP/MinIP |
|  | - Cổng và chuẩn kết nối DICOM |
|  | - Các phần mềm/chức năng ứng dụng lâm sàng cơ bản |
|  | + Phần mềm/ chức năng phân tích mạch máu |
|  | + Phần mềm/ chức năng nha khoa |
|  | + Phần mềm phân tích phổi |
|  | + Phần mềm phân tích đường khí nhu mô phổi |
|  | + Phần mềm tưới máu não |
|  | + Phần mềm nội soi ảo |
|  | + Phần mềm theo dõi tiến triển ung thư |
| 1.2 | Bộ phần mềm/ Chức năng chụp |
| 1.2.1 | Phần mềm/ chức năng tái tạo ảnh lặp trên dữ liệu thô giảm liều tia |
|  | - Công nghệ tái tạo ảnh trên dữ liệu thô giảm nhiễu và nâng cao chất lượng hình ảnh, tăng độ tương phản thấp |
|  | - Giảm liều chụp, lựa chọn điều chỉnh được cấp độ tái tạo mong muốn |
| 1.2.2 | Phần mềm/chức năng chụp xóa xương tự động |
|  | - Xóa xương tự động |
|  | - Hiển thị cạnh nhau hình MIP 3D mạch máu |
|  | - Hiển thị hình ảnh CT mạch máu sau khi xóa xương hoặc hiển thị hình ảnh xương |
| 1.2.3 | Phần mềm/chức năng phân tích mạch máu |
|  | - Phân tích hình giải phẫu và bệnh lý mạch máu hỗ trợ xác định hướng điều trị |
|  | - Tự động duỗi mạch |
|  | - Cung cấp các công cụ đo: đường kính, chiều dài, phần trăm độ hẹp, phình mạch máu, bảng báo cáo |
| 1.2.4 | Phần mềm/ chức năng cho xử lý ảnh nha khoa |
|  | - Có chức năng chụp nha toàn cảnh nhanh |
|  | - Cung cấp thông tin chi tiết về răng và các cấu trúc xương xung quanh |
| 1.2.5 | Phần mềm/chức năng tái tạo và xử lý ảnh 3D |
|  | - Có chức năng xử lý, phân tích (bao gồm các khả năng tính toán như MPR, MPVR, 3D MIP) trong khi vẫn đang chụp hoặc in phim |
|  | - Có chức năng in phim. |
|  | - Phân tích ảnh: |
|  | + Tái tạo định dạng đa mặt phẳng (MPR) |
|  | + Chức năng MIP |
|  | + Chức năng MinIP |
|  | - Hiển thị ảnh |
|  | + Thay đổi giá trị cửa sổ, phóng to/ nhỏ, trượt ảnh, xoay ảnh |
|  | + Có thể xem tới ≥ 16 ảnh trên màn hình |
| 1.2.6 | Phần mềm/chức năng nội soi ảo |
|  | Xem hình nội soi ảo các cấu trúc đường hô hấp, xoang, cấu trúc mạch máu |
| 1.2.7 | Phần mềm/chức năng tạo hình ảnh đa mặt phẳng và cong |
|  | Tạo hình ảnh cho mặt phẳng và cong |
| 1.2.8 | Phần mềm/chức năng chụp cấp cứu |
|  | Tên và ID bệnh nhân được gán tự động |
| 1.2.9 | Phần mềm/chức năng giảm liều tia theo kích thước bệnh nhân |
|  | - Kiểm soát liều nhiễm xạ |
|  | - Theo dõi và báo cáo liều tia: |
|  | + Báo cáo liều tia tự động trong quá trình chụp bao gồm: CTDIw, DLP |
|  | + Thông báo khi mức cài đặt thông số chụp vượt ngưỡng mức liều để tránh liều tia không cần thiết trên bệnh nhân |
| 1.2.10 | Phần mềm/ chức năng chụp cho nhi khoa |
| 1.2.11 | Phần mềm/ chức năng nội soi cho chụp cắt lớp đại tràng: |
| 1.2.12 | Phần mềm/ chức năng chụp xóa nền mạch máu não: |
|  | Có chức năng xóa nền hình ảnh thu được từ 2 ảnh có và không có thuốc cản quang |
| 1.2.13 | Phần mềm/chức năng chụp đồng bộ với thuốc cản quang |
| 1.2.14 | Phần mềm/chức năng tự động đặt trường quét |
| 1.2.15 | Phần mềm/chức năng tăng cường độ phân giải hình ảnh |
| 1.2.16 | Phần mềm/ chức năng ghi hình chuẩn DICOM ra CD/DVD |
| 2 | Các phụ kiện hỗ trợ tiêu chuẩn kèm theo |
| 2.1 | Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy |
| 2.2 | Bộ đệm định vị bệnh nhân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân |
| 2.3 | Hệ thống camera quan sát bệnh nhân |
| 3 | Thiết bị phụ trợ đi kèm |
| 3.1 | Bộ bàn, ghế cho nhân viên vận hành máy |
| 3.2 | Đàm thoại nội bộ hai chiều |
| 3.3 | Đèn cảnh báo tia X gắn trước cửa phòng |
| 3.4 | Bộ lưu điện UPS |
|  | - UPS online, 1 pha: 220V/50 Hz ± 10% |
|  | - Công suất ≥ 3 KVA |
|  | - Điện áp đầu ra 220V/50Hz ± 2% |
| 3.5 | Áo chì |
|  | Áo chì có mật độ chì tương đương ≥ 0,35 mmPb |
| 3.6 | Máy in phim khô |
|  | - Số khay chứa phim ≥ 02 khay |
|  | - Tốc độ in: + ≥ 75 phim/giờ đối với phim 14 x 17 inch + ≥ 85 phim/giờ đối với phim 11 x 14 inch + ≥ 130 phim/giờ đối với phim 8 x 10 inch |
|  | - Độ phân giải ≥ 320 dpi |
| 3.7 | Máy bơm thuốc cản quang |
|  | - Loại ≥ 02 nòng |
|  | - Tốc độ tiêm: Từ 0.1 tới ≥ 10.0 ml/giây |
|  | - Bước nhảy có thể điều chỉnh được 0.1 ml/giây |
|  | - Giới hạn áp suất: + Tối thiểu ≤ 50 psi + Tối đa ≥ 325 psi |
|  | - Dung tích tiêm: Từ 1 ml đến hết dung tích xilanh (≥ 200ml) |
|  | - Bộ nhớ giao thức tiêm: ≥ 40 giao thức |
|  | - Có chức năng tự động nạp thuốc |
|  | - Có chức năng tự động loại khí |
| 3.8 | Máy hút ẩm |
|  | - Công suất hút ẩm ≥ 20 lít/24 giờ. |
|  | - Dung tích bình nước ≥ 3 lít. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị: + Phương án 1: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng + Phương án 2: ≥ 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |
|  | - Thực hiện kiểm định an toàn và hiệu chuẩn thiết bị trước khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng |
|  | - Thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |

2. HỆ THỐNG XQUANG KỸ THUẬT SỐ 2 TẤM CẢM BIẾN

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với nguồn điện lưới Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Hệ thống máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: |
| 1.1 | Bàn chụp X-quang: 01 cái |
| 1.2 | Giá chụp phổi: 01 cái |
| 1.3 | Cột bóng X-quang: 01 cái |
| 1.4 | Tủ cao thế: 01 cái |
| 1.5 | Bóng phát tia X-quang: 01 cái |
| 1.6 | Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 cái |
| 1.7 | Tấm nhận ảnh phẳng: 02 cái |
| 1.8 | Trạm làm việc kèm phần mềm chuyên dụng: 01 bộ |
| 2 | Thiết bị phụ trợ đi kèm: |
| 2.1 | Áo chì: 02 cái |
| 2.2 | Bộ lưu điện: 01 cái |
| 2.3 | Máy in phim khô: 01 cái |
| 2.4 | Phim X-quang: 02 hộp |
| 2.5 | Bàn ghế làm việc: 01 bộ |
| 2.6 | Máy hút ẩm: 02 chiếc |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| 1 | Hệ thống máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn |
| 1.1 | Bàn chụp X-quang |
|  | Chiều cao bàn: ≥ 65 cm |
|  | Kích thước mặt bàn: |
|  | + Chiều dài: ≥ 2.100 mm |
|  | + Chiều rộng: ≥ 750 mm |
|  | Phạm vi dịch chuyển cassette: ≥ 500mm |
|  | Có lưới lọc tia |
|  | Bộ lọc ≥ 0.7mmAl tại 100kV |
|  | Mặt bàn di chuyển ≥ 4 hướng với phạm vi dịch chuyển: |
|  | + Theo chiều dọc: ≥ 900 mm |
|  | + Theo chiều ngang: ≥ 220 mm |
|  | Tải trọng tối đa của mặt bàn: ≥ 220kg |
|  | Có khóa mặt bàn bằng điện từ hoặc cơ |
|  | Khay cassette tự động di chuyển cùng bóng phát tia trong khoảng di chuyển |
| 1.2 | Giá chụp phổi |
|  | Có lưới lọc tia |
|  | Có thể di chuyển khung cassette dọc theo giá, khoảng di chuyển: ≥ 1100 mm |
|  | Có khóa khung cassette trên giá bằng điện từ hoặc cơ |
|  | Bộ lọc: ≥ 0.7mmAl tại 100kV |
| 1.3 | Cột bóng X-quang |
|  | Loại ray rời hoặc gắn liền với bàn chụp |
|  | Góc quay của bóng: ±≥ 110° |
|  | Chuyển động theo chiều dọc bàn chụp: ≥ 1300mm |
|  | Chuyển động theo chiều lên xuống: ≥ 1300mm |
| 1.4 | Tủ cao thế |
|  | Loại cao tần, tần số hoạt động: ≥ 50kHz |
|  | Công suất đầu ra: ≥ 50 kW |
|  | Dải kV: + Mức thấp ≤ 40 kV + Mức cao ≥ 150 kV, bước cài đặt ≤1 kV |
|  | Dải mA: + Mức thấp ≤ 10 mA + Mức cao ≥ 630 mA |
|  | Dải mAs: + Mức thấp ≤ 0.5 mAs + Mức thấp ≥ 600 mAs |
|  | Dải mSec: + Mức thấp ≤ 1.0 ms + Mức cao ≥ 6.000 ms |
| 1.5 | Bóng phát tia X-quang |
|  | - Số tiêu điểm: ≥ 2 |
|  | Kích thước tiêu điểm: |
|  | + Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.6 mm |
|  | + Tiêu điểm lớn: ≤1.2 mm |
|  | - Điện áp cực đại: ≥ 150kV |
|  | - Tốc độ quay tối đa: ≥ 2.700 vòng/phút |
|  | Công suất trữ nhiệt: |
|  | + Anode: ≥ 150.000 HU |
|  | + Bóng X-quang: ≥ 1.250.000 HU |
| 1.6 | Bộ chuẩn trực chùm tia |
|  | Nguồn sáng: đèn LED hoặc tương đương |
|  | Thời gian tự ngắt: ≥ 30 giây |
|  | Kích thước trường sáng ≥ 43 x 43 cm tại khoảng cách SID 100 cm |
|  | Góc xoay bộ chuẩn trực: (±) ≥ 45° |
|  | Có vạch chỉnh tâm bằng tia laser |
| 1.7 | Tấm nhận ảnh phẳng |
|  | Công nghệ tự động nhận biết hệ thống X-Quang phát tia. |
|  | Vật liệu làm cảm biến: Censium Iode (CsI) hoặc tương đương |
|  | Kích thước điểm ảnh: ≤ 140 µm |
|  | Số điểm ảnh: ≥ 7.500.000 pixel |
|  | Kích thước hiển thị: ≥ 14 inch x 17 inch ± 10% |
|  | Thời gian sạc pin: ≤ 4 giờ |
|  | Thời gian xem ảnh: ≤ 3 giây |
|  | Thời gian thu nhận ảnh: ≤ 7 giây |
|  | Bộ nhớ trong: ≥ 200 lần chụp |
|  | Chuẩn kết nối wifi tối thiểu: 802.11a/b/g/n/ac, 1.3Gbps |
| 1.8 | Trạm làm việc kèm phần mềm chuyên dụng |
| 1.8.1 | Trạm xử lý hình ảnh |
|  | - Bộ vi xử lý ≥ 3.3 GHz |
|  | - RAM: ≥ 8 GB |
|  | - Ổ cứng: ≥ 500GB |
|  | - Bộ vi xử lý ≥ 3.3 GHz |
|  | Màn hình: kích thước: ≥ 23 inch, độ phân giải:≥ 1.920 x1.080, kèm bàn phím và chuột |
| 1.8.2 | Phần mềm xử lý ảnh: |
|  | Tối thiểu gồm có: |
|  | Cắt hình |
|  | Phóng đại, lật/xoay, đảo màu, ghi chú trên ảnh |
|  | Hiển thị hình ảnh cạnh nhau |
|  | Layout hình ảnh tối thiểu 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x3, 3x2, 3x3, 3x4, 4x3, 4x4, 4x2, 2x4 |
|  | Có tính năng in nhiều bệnh nhân trên cùng 1 phim |
|  | Tương thích DICOM tối thiểu gồm: DICOM worklist, DICOM MPPS, DICOM Storage, DICOM Storage commiment, DICOM Query/retrieve, DICOM GSPS, DICOM media exchange |
| 2 | Thiết bị phụ trợ đi kèm: |
| 2.1 | Áo chì: Mật độ chì tương đương ≥ 0,35 mmPb |
| 2.2 | Bộ lưu điện: 01 cái |
|  | - Công suất: ≥ 2KVA |
|  | - Loại UPS online |
| 2.3 | Máy in phim khô |
|  | - Số khay chứa phim ≥ 02 khay |
|  | - Tốc độ in: + ≥ 75 phim/giờ đối với phim 14 x 17 inch + ≥ 85 phim/giờ đối với phim 11 x 14 inch + ≥ 130 phim/giờ đối với phim 8 x 10 inch |
|  | - Độ phân giải ≥ 320 dpi |
| 2.4 | Phim X-quang: loại 8x10 và 10x12 inch |
| 2.5 | Bàn ghế làm việc: 01 bộ |
| 2.6 | Máy hút ẩm |
|  | - Công suất hút ẩm ≥ 20 lít/24 giờ. |
|  | - Dung tích bình nước ≥ 3 lít. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |
|  | - Thực hiện kiểm định an toàn và hiệu chuẩn thiết bị trước khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng |
|  | - Thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |

3. MÁY SIÊU ÂM MÀU TỔNG QUÁT 3 ĐẦU DÒ

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với lưới điện Việt Nam |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ cao nhất ≥ 25°C |
|  | + Độ ẩm cao nhất ≥ 60% (không ngưng tụ) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Thân máy chính: 01 máy |
| 2 | Màn hình hiển thị: 01 cái |
| 3 | Màn hình điều khiển: 01 cái |
| 4 | Cánh tay xoay màn hình: 01 cái |
| 5 | Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám mạch máu, phần nông: 01 cái |
| 6 | Đầu dò Convex tần số dải rộng cho thăm khám tổng quát: 01 cái |
| 7 | Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn: 01 cái |
| 8 | Gói phần mềm lâm sàng bao gồm: bụng tổng quát, mô mềm, mạch máu (bao gồm Dopple xuyên sọ), cơ xương khớp, sản phụ khoa, tim người lớn: 01 gói phần mềm bản quyền |
| 9 | Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực: 01 phần mềm |
| 10 | Phần mềm hỗ trợ kết nối mạng DICOM: 01 phần mềm |
| 11 | Máy in nhiệt đen trắng: 01 bộ |
| 12 | Bộ giá treo giữ dây đầu dò: 01 bộ |
| 13 | Phụ kiện kèm theo |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS online 2kVA: 01 bộ |
|  | Máy in màu: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | - Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy và có 4 bánh xe. Có khoá hãm |
|  | - Có ≥ 4 cổng kết nối đầu dò hoạt động |
|  | - Dải động hệ thống: ≥ 280 dB |
|  | - Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 35 cm |
|  | - Thang xám: ≥ 256 mức |
|  | - Số kênh xử lí: ≥ 3.500.000 kênh thông thường |
|  | - Tốc độ thu hình đen trắng: ≥ 1.900 hình/giây |
|  | - Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB |
| 2 | Màn hình hiển thị |
|  | - Màn hình LED hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inch |
|  | - Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1080 pixels |
|  | - Được gắn trên khớp nối với cánh tay đỡ |
| 3 | Màn hình điều khiển |
|  | - Màn hình điều khiển cảm ứng: kịch thước ≥ 10 inches LCD hoặc tương đương |
| 4 | Đầu dò |
|  | Chuyển đổi điện tử giữa các đầu dò |
|  | Tự động tối ưu hóa thông số của mỗi đầu dò thông qua phần mềm |
|  | Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt trước hình ảnh cho mỗi đầu dò |
| 4.1 | Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám mạch máu, phần nông |
|  | Dải tần số thăm khám: + Tối thiểu ≤ 5 MHz + Tối đa ≥ 12 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử |
|  | Khẩu độ quét: ≥34mm |
|  | Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết |
| 4.2 | Đầu dò Convex tần số dải rộng cho thăm khám tổng quát |
|  | Dải tần số thăm khám: + Tối thiểu ≤ 2 MHz + Tối đa ≥ 5 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử |
|  | Trường nhìn 2D: ≥ 70 độ |
|  | Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết |
| 4.3 | Đầu dò Sector tần số dải rộng cho thăm khám tim người lớn |
|  | Dải tần số thăm khám: + Tối thiểu ≤ 2 MHz + Tối đa ≥ 4 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 80 chấn tử |
|  | Trường nhìn: ≥ 90 độ |
| 5 | Phần mềm thăm khám |
|  | Có tối thiểu: bụng tổng quát, mô mềm, mạch máu (bao gồm Dopple xuyên sọ), cơ xương khớp, sản phụ khoa, tim người lớn |
| 6 | Chức năng đo đạc và phân tích |
|  | Có tối thiểu các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, diện tích, thể tích, phổ Doppler. |
|  | Có tối thiểu các đo đạc tính toán bụng tổng quát, mô mềm, sản khoa, phụ khoa, phân tích mạch máu, phân tích tim |
| 7 | Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực |
|  | Điều chỉnh độ lợi và TGC của hệ thống liên tục và theo thời gian thực để có được độ sáng cân bằng cho mô |
|  | Điều chỉnh độ sáng cho từng khung hình riêng lẻ |
| 8 | Các chế độ hình ảnh và hiển thị |
|  | Chế độ tạo ảnh 2D |
|  | Chế độ M-mode |
|  | Chế độ Doppler màu |
|  | Chế độ Doppler mô |
|  | Hình ảnh hòa âm mô với công nghệ đảo ngược xung |
|  | Chế độ Doppler năng lượng và Doppler năng lượng có hướng |
|  | Chế độ Doppler xung (PW) tần số lặp xung cao |
|  | Chế độ Doppler liên tục (CW) |
|  | Chế độ hiển thị đồng thời Duplex, Triplex |
|  | Hình ảnh màu hóa trong 2D, M-mode và các chế độ Doppler |
| 9 | Đặc tính kỹ thuật cho các chế độ hình ảnh |
| 9.1 | Đặc tính kỹ thuật cho chế độ hình ảnh 2D |
|  | Lựa chọn từ 1 đến ≥ 8 vùng tiêu cự |
|  | Điều chỉnh được Gain, bản đồ thang xám |
|  | Bản đồ màu: ≥ 9 loại |
|  | Hỗ trợ tốc độ thu nhận hình ảnh ≥ 1900 khung hình/giây |
|  | Có chức năng đảo ảnh trái/phải, trên/dưới |
| 9.2 | Đặc tính kỹ thuật cho chế độ hình ảnh M-mode |
|  | Có thể lựa chọn tốc độ quét |
|  | Có thể lựa chọn định dạng hiển thị |
|  | Bản đồ thang xám: ≥ 5 loại |
|  | Bản đồ màu: ≥ 9 loại |
| 9.3 | Đặc tính kỹ thuật cho chế độ hình ảnh Doppler màu |
|  | Có thể lựa chọn mật độ dòng |
|  | Có thể lựa chọn bản đồ màu |
|  | Có thể lựa chọn lọc vách |
|  | Tần số lặp xung PRF tối đa: ≥ 23 KHz |
| 9.4 | Đặc tính kỹ thuật cho chế độ hình ảnh Doppler năng lượng |
|  | Có thể lựa chọn mật độ dòng |
|  | Có thể lựa chọn lọc vách |
|  | Có thể lựa chọn làm mịn |
|  | Bản đồ năng lượng: ≥12 loại bao gồm cả bản đồ năng lượng có hướng |
|  | Tần số lặp xung PRF tối đa: ≥ 23 KHz |
| 9.5 | Đặc tính kỹ thuật cho chế độ hình ảnh Doppler phổ |
|  | Có thể dịch chuyển đường cơ sở |
|  | Có ≥ 5 tốc độ quét có thể lựa chọn |
|  | Có thể lựa chọn định dạng hiển thị |
|  | Khả năng lái tia lên đến ≥ 85 ° |
|  | Điều chỉnh kích thước cửa sổ lấy mẫu: + Tối thiểu ≤ 1 mm + Tối đa ≥ 15mm |
|  | Tần số lặp xung PRF cho Doppler xung PW + Tối thiểu ≤ 500 Hz + Tối đa ≥ 30 KHz |
| 9.6 | Đặc tính kỹ thuật cho chế độ hình ảnh Doppler liên tục CW |
|  | Có thể lái tia |
|  | Tần số lặp xung PRF + Tối thiểu ≤ 500 Hz + Tối đa ≥ 30 KHz |
|  | Vận tốc tối đa: ≥ 10 m/giây |
| 10 | Bộ nhớ ảnh CINE |
|  | Dữ liệu ảnh: ≥ 2.000 ảnh |
|  | Lựa chọn tốc độ phát lại |
| 11 | Các thông số kết nối: tối thiểu có |
|  | Có cổng USB |
|  | Có cổng kết nối mạng có dây Ethernet |
|  | Có thể kết nối mạng không dây, DICOM |
| 12 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Chế độ: in nhiệt hoặc tương đương |
|  | Độ phân giải: ≥ 325 dpi |
| 13 | PHỤ KIỆN |
|  | Bộ lưu điện UPS online |
|  | Công suất: ≥ 1kVA |
|  | Máy in phun màu |
|  | Cỡ giấy: A4 |
|  | Tốc độ in: ≥ 15 tờ/Phút |
|  | Mực mầu: ≥ 04 hộp |
|  | Máy vi tính cấu hình tối thiểu |
|  | CPU: ≥ 3.0 GHz |
|  | Bộ nhớ ≥ 4Gb |
|  | Ổ cứng ≥ 500Gb |
|  | Màn hình LCD ≥ 21 Inch |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |

4. MÁY SIÊU ÂM SẢN KHOA 4D

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | - Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với mạng lưới điện Việt Nam |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 250C |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 60% (không ngưng tụ) |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
| 1 | Thân máy chính: 01 máy |
| 2 | Màn hình hiển thị: 01 cái |
| 3 | Màn hình điều khiển: 01 cái |
| 4 | Cánh tay xoay màn hình: 01 cái |
| 5 | Đầu dò Convex đa tần dùng cho khám bụng, sản khoa, phụ khoa: 01 cái |
| 6 | Đầu dò Linear đa tần số: 01 cái |
| 7 | Đầu dò Volume Convex đa tần: 01 cái |
| 8 | Đầu dò âm đạo tần số dải rộng siêu âm phụ khoa: 01 cái |
| 9 | Các mode hoạt động |
| 10 | Các chế độ hiển thị hình ảnh |
| 11 | Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực: 01 phần mềm |
| 12 | Phần mềm hỗ trợ kết nối mạng DICOM: 01 phần mềm |
| 13 | Phần mềm siêu âm sản 3D/4D, điều chỉnh nguồn sáng từ các góc khác nhau lên thai nhi: 01 phần mềm |
| 14 | Phần mềm siêu âm cắt lớp: 01 phần mềm |
| 15 | Gói phần mềm đo đạc và phân tích lâm sàng: 01 gói phần mềm |
| 16 | Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm |
|  | Bộ máy vi tính kèm phần mềm trả kết quả siêu âm tiếng Việt: 01 bộ |
|  | Máy in phun màu: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện UPS online ≥ 2KVA: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tiếng anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Yêu cầu kỹ thuật |
| 1 | Máy chính |
|  | - Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy, có 4 bánh xe. Có khoá hãm |
|  | - Số ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 4 cổng |
|  | - Số kênh xử lý số hóa ≥ 2.800.000 kênh |
|  | - Độ sâu ảnh hiển thị tối thiểu: ≤ 1 cm |
|  | - Độ sâu ảnh hiển thị tối đa: ≥ 40 cm |
|  | - Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức. |
|  | - Tỷ lệ khung hình trên giây (frame rate per second): ≥ 1900 hình/giây. |
|  | - Dải động hệ thống: ≥ 265 dB |
|  | - Ảnh ≥ 16 triệu điểm màu |
|  | - Bộ nhớ CINE: ≥ 512 MB |
|  | - Lưu trữ dữ liệu: Định dạng file sang JPEG hoặc BMP hoặc TIFF |
|  | - Ổ cứng lưu trữ: ≥ 500 GB |
| 2 | Màn hình hiển thị |
|  | - Kích thước: ≥ 21 inches LCD hoặc LED hoặc tương đương |
|  | - Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel |
| 3 | Màn hình điều khiển: |
|  | - Màn hình điều khiển cảm ứng: kích thước ≥ 10 inches |
|  | - Có thể điều chỉnh độ sáng tối |
| 4 | Đầu dò Convex đa tần số |
|  | Ứng dụng: bụng, sản khoa, phụ khoa |
|  | Dải tần: + Mức thấp ≤ 2.0 MHz + Mức cao ≥ 5.0 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 160 |
|  | FOV (max): ≥ 110° |
| 5 | Đầu dò Linear đa tần số |
|  | Ứng dụng: bộ phận nhỏ, mạch ngoại vi, cơ xương khớp, tuyến vú |
|  | Dải tần: + Mức thấp ≤ 5.0 MHz + Mức cao ≥ 12.0 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 192 |
| 6 | Đầu dò Volume Convex đa tần số |
|  | Ứng dụng: sản khoa |
|  | Dải tần: + Mức thấp ≤ 2.0 MHz + Mức cao ≥ 8.0 MHz |
|  | Số chấn tử: ≥ 192 |
|  | FOV (max): ≥ 90° (B), góc quét thể tích ≥ 80° x 90° |
| 7 | Đầu dò âm đạo điện tử đa tần siêu âm phụ khoa |
|  | - Dải tần số thăm khám: + Mức thấp ≤ 4.0 MHz + Mức cao ≥ 9.0 MHz |
|  | - Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử |
|  | - Trường nhìn: ≥ 150 độ |
| 8 | Các mode hoạt động |
| 8.1 | B-mode (2D) |
|  | - Tốc độ quét hình ≥ 1900 hình/giây |
|  | - Thang màu: ≥ 9 mức |
|  | - Thang xám: ≥ 5 mức |
| 8.2 | M-mode |
|  | - Tốc độ quét: ≥ 5 bước |
|  | - Thời gian lưu: ≥ 60 giây |
|  | - Bản đồ xám: ≥ 5 mức |
|  | - Bản đồ màu: ≥ 9 mức |
| 8.3 | Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao (PW) |
|  | - Tần số lặp xung PRF: PW + Mức thấp ≤ 1 kHz + Mức cao ≥ 22 kHz |
|  | - Vận tốc PW: tối đa ≥ 8 m/s |
|  | - Bảng đồ màu: ≥ 6 loại |
| 8.4 | Mode Doppler dòng màu (Doppler màu) |
|  | Bảng đồ màu: ≥ 8 bước |
|  | Tự động loại bỏ mô chuyển động Hoặc triệt tiêu chuyển động nâng cao thích ứng để giảm thiểu có chọn lọc các tạo tác chuyển động màu |
|  | Tốc độ quét Doppler màu: ≥ 450 hình/giây Hoặc Tối ưu hóa dòng màu ≥ 3 mức |
| 8.5 | Mode Doppler năng lượng (Doppler năng lượng có độ nhạy cao) |
|  | - Lọc thành: ≥ 4 bước |
|  | - Lọc mịn: ≥ 4 bước |
|  | - PRF: tối đa ≥ 20.5kHz |
|  | - Bản đồ năng lượng: ≥ 8 mã màu |
| 8.6 | Mode 3D/4D gồm hình 3D tĩnh, hình 4D (3D thời gian thực) |
|  | Có thể tùy chỉnh chất lượng hình ≥ 6 mức Hoặc Có thể điều chỉnh độ phân giải hình khối |
|  | Mật độ hình 2D/hình khối: tối đa ≥ 4000 hình Hoặc Có thể điều chỉnh độ sáng, độ mịn, ngưỡng của hình khối |
|  | Tốc độ quét hình khối: ≥ 36 hình/giây |
|  | Bản đồ xám ≥ 21 bản đồ Hoặc Điều chỉnh được mức thang xám |
|  | Bản đồ màu ≥ 10 bản đồ cho hình 2D và ≥ 10 bản đồ cho hình 3D Hoặc Điều chỉnh được bản đồ màu |
| 9 | Chế độ hiển thị hình ảnh |
|  | Khả năng hiển thị đồng thời |
|  | Hiển thị 3 chế độ đồng thời Triplex |
|  | Có thể lựa chọn xen kẽ hoặc kết hợp giữa các Mode |
|  | Hiển thị nhiều hình ảnh |
|  | Hình ảnh màu nền: - Trên hình ảnh 2D - Trên hình ảnh M mode - Trên hình ảnh phổ PW |
| 10 | Các tính năng và phần mềm hỗ trợ |
|  | Phần mềm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh và gain từng phần (TGC) tự động với chỉ một nút bấm |
|  | Doppler màu có độ nhạy và độ phân giải cao, dễ dàng bắt các dòng chảy có vận tốc nhỏ |
|  | Phóng đại hình siêu âm ≥ tối đa 15 lần |
|  | Có chức năng cài đặt nút chuyển đổi nhanh đầu dò và chương trình siêu âm Hoặc Chức năng chuyển đổi điện tử giữa các đầu dò |
|  | Đo các thông số hình thái học phổ biến tự động |
|  | Đo độ mờ da gáy |
|  | Đo độ mờ não trong |
|  | Đo nhịp tim thai tự động |
|  | Siêu âm cắt lớp |
|  | Phần mềm hỗ trợ siêu âm 3D/4D: điều chỉnh khung ROI thích hợp |
|  | Phần mềm siêu âm 3D/4D, cho hình ảnh 3D/4D mịn, rõ nét. Có thể điều chỉnh nguồn sáng từ các góc khác nhau lên thai nhi giúp cho hình ảnh 3D/4D chân thực |
|  | Phần mềm kết nối với hệ thống lưu trữ và quản lý hình ảnh bệnh viện theo chuẩn Dicom 3 |
| 11 | Chức năng đo đạc và phân tích |
|  | Các phép đo cơ bản |
|  | Gói tính toán chuyên ổ bụng |
|  | Gói tính toán chuyên mô mềm, phần nông |
|  | Gói tính toán chuyên tuyến vú |
|  | Gói tính toán chuyên sản khoa |
|  | Gói tính toán chuyên mạch máu |
|  | Gói tính toán chuyên phụ khoa |
| 12 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Chế độ: in nhiệt hoặc tương đương |
|  | Độ phân giải: ≥ 325 dpi |
|  | Tốc độ in: ≤ 2 giây/khuôn hình |
| 13 | Các thông số kết nối: tối thiểu có |
|  | Có cổng USB |
|  | Có cổng kết nối mạng có dây Ethernet |
|  | Có thể kết nối mạng không dây, DICOM |
| 14 | Phụ kiện |
| 14.1 | UPS online ≥ 2 KVA |
| 14.2 | Máy in phun màu |
|  | Cỡ giấy: A4 |
|  | Tốc độ in: ≥ 15 tờ/Phút |
|  | Mực màu: ≥ 04 hộp |
| 14.3 | Máy vi tính cấu hình tối thiểu |
|  | Bộ vi xử lý: ≥ 3.0 GHz |
|  | Bộ nhớ ≥ 4Gb |
|  | Ổ cứng ≥ 500Gb |
|  | Màn hình LCD ≥ 21 Inch |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |

5. HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HOÁ CÓ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ SỚM

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy mới chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 2024 trở về sau |
|  | Tiêu chuẩn chất lượng đối với máy chính: |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
|  | + Sản phẩm đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng CE, FDA hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với nguồn điện lưới Việt Nam |
|  | Điều kiện hoạt động (đối với máy chính): |
|  | + Nhiệt độ phòng tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tương đối phòng tối đa: ≥ 70% (không ngưng tụ) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng: 01 bộ |
| 2 | Ống nội soi dạ dày: 02 bộ |
| 3 | Ống nội soi đại tràng: 01 bộ |
| 4 | Màn hình: 01 cái |
| 5 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 cái |
| 6 | Xe đẩy: 01 cái |
| 7 | Máy bơm kênh nước phụ: 01 cái |
| 8 | Ống nối kênh nước phụ (10 cái/ hộp): 1 hộp |
| 9 | Máy cắt đốt: 1 cái |
| 10 | Bộ máy vi tính, máy in màu, card chuyển tín hiệu ảnh: 01 bộ |
| 11 | Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (20 chiếc/hộp): 1 hộp |
| 12 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần (20 chiếc/hộp): 1 hộp |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng |
|  | - Có màn hình hiển thị |
|  | - Nguồn sáng sử dụng công nghệ LED có ≥4 bóng đèn LED |
|  | - Có khả năng tương thích với thiết bị sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phát hiện, xác định tính chất và giai đoạn tổn thương. |
|  | - Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc hỗ trợ trong việc chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm hoặc tương đương. |
|  | - Có tối thiểu ≥03 chế độ hình ảnh nâng cao sau: |
|  | + Chế độ giúp tối ưu cấu trúc, màu sắc và độ sáng của bề mặt niêm mạc. |
|  | + Chế độ giúp cải thiện quan sát mạch máu sâu và các điểm chảy máu |
|  | + Chế độ giúp cải thiện độ sáng tại các vùng tối. |
|  | - Có chức năng dừng hình ảnh trước để chọn hình ảnh rõ nét hoặc chụp ảnh hàng loạt để chọn được hình ảnh tối ưu. |
|  | - Có chức năng hiển thị hình trong hình, hình ngoài hình. |
|  | - Có thể hiển thị các tỉ lệ khung hình 16:9 |
|  | - Có chức năng dừng hình trong khi soi. |
|  | - Có chức năng phóng đại điện tử : ≥03 mức |
|  | - Tín hiệu đầu ra tối thiểu tương thích với các hệ Analog, SDI hoặc ngõ ra Video : DVI, HD-SDI, Video, S-Video hoặc tương đương |
|  | - Có khả năng điều chỉnh tông màu: |
|  | + Đỏ: ≥ 9 bước |
|  | + Xanh: ≥ 9 bước |
|  | - Có khả năng điều chỉnh cường độ ánh sáng tự động. |
|  | - Có khả năng điều chỉnh độ tương phản: ≥ 2 mức |
|  | - Có khả năng lưu trữ các cài đặt, tối thiểu ≥20 chương trình và ≥45 dữ liệu bệnh nhân |
| 2 | Dây nội soi dạ dày |
|  | - Có tính năng lấy tiêu cự kép, cho phép lựa chọn giữa 2 chế độ: Tiêu cự thường và tiêu cự gần. |
|  | - Có chức năng quan sát hình ảnh ở dải tần hẹp để hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm hoặc tương đương |
|  | Hướng nhìn thẳng |
|  | Trường nhìn ≥ 140° |
|  | Độ sâu trường nhìn + Tối thiểu ≤ 2mm + Tối đa ≥100mm |
|  | Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 10 mm |
|  | Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 10 mm |
|  | - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 2.8 mm |
|  | - Đầu cuối ống soi gồm tối thiểu 05 thành phần làm việc: |
|  | + Kênh dẫn sáng ≥ 2 Kênh |
|  | + Kênh khí/nước ≥1 Kênh |
|  | + Kênh thấu kính ≥1 Kênh |
|  | + Kênh dụng cụ ≥1 Kênh |
|  | + Kênh nước phụ ≥1 Kênh |
|  | - Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | + Hướng lên: ≥ 210° |
|  | + Hướng xuống: ≥ 90° |
|  | + Hướng phải: ≥ 100° |
|  | + Hướng trái: ≥ 100° |
| 3 | Dây nội soi đại tràng |
|  | - Có tính năng lấy tiêu cự kép, cho phép lựa chọn giữa 2 chế độ: Tiêu cự thường và tiêu cự gần. |
|  | - Có chức năng quan sát hình ảnh ở dải tần hẹp để hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm hoặc tương đương |
|  | - Hướng nhìn thẳng |
|  | - Trường nhìn: |
|  | + Trường nhìn ≥ 140° |
|  | - Độ sâu trường nhìn + Tối thiểu ≤ 2mm + Tối đa ≥100mm |
|  | - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 13.5 mm |
|  | - Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 13 mm |
|  | - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 3.2 mm |
|  | - Đầu cuối ống soi có tối thiểu 05 thành phần làm việc: |
|  | + Kênh dẫn sáng ≥ 2 Kênh |
|  | + Kênh khí/nước ≥1 Kênh |
|  | + Kênh thấu kính ≥1 Kênh |
|  | + Kênh dụng cụ ≥1 Kênh |
|  | + Kênh nước phụ ≥1 Kênh |
|  | - Độ uốn cong của đầu ống soi tối thiểu: |
|  | + Hướng lên: ≥ 180° |
|  | + Hướng xuống: ≥ 180° |
|  | + Hướng phải: ≥160° |
|  | + Hướng trái: ≥ 160° |
| 4 | Màn hình |
|  | - Đạt tiêu chuẩn màn hình sử dụng trong y tế |
|  | - Kích thước: ≥23 inch |
|  | - Độ phân giải: ≥1920 x1080 pixels |
|  | - Màu: ≥16 triệu màu |
|  | - Công nghệ panel: LCD kết hợp với IPS hoặc tốt hơn |
|  | - Tỷ lệ tương phản: ≥ 1000:1 |
|  | - Góc nhìn: ≥85° ở cả 4 hướng. |
|  | - Có cổng kết nối tín hiệu đầu vào và ra tương thích với ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau: Composite, DVI-D, SDI |
| 5 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ |
|  | - Tương thích, đồng bộ hoàn toàn với hệ thống nội soi |
| 6 | Xe đẩy |
|  | - Số ngăn làm việc ≥03 |
|  | - Giá treo dây soi 2 vị trí trở lên: ≥01 cái |
|  | - Giá treo màn hình có thể di động: ≥01 cái |
|  | - Hệ thống bánh xe chuyển động đa hướng, có phanh hãm |
| 7 | Máy bơm kênh nước phụ |
|  | - Tự động tắt sau ≤20 giây |
|  | - Lưu lượng nước tối đa: ≥ 300ml/phút |
| 8 | Ống nối kênh nước phụ |
|  | - Tương thích với máy bơm kênh nước phụ |
| 9 | Máy cắt đốt |
|  | - Chế độ cắt đốt: ≥ 04 chế độ |
|  | - Ngõ ra đơn cực: |
|  | + Cắt thuần: ≥ 100W |
|  | + Cắt xung chậm/nhanh: ≥ 100W |
|  | + Cầm máu nhẹ: ≥ 100W |
|  | + Cầm máu tăng cường: ≥ 100W |
|  | - Ngõ ra lưỡng cực: |
|  | + Cắt lưỡng cực: ≥ 100W |
|  | + Cầm máu nhẹ lưỡng cực: ≥ 100W |
| 10 | Bộ máy vi tính + Máy in màu |
|  | - CPU: 3.0 GHz hoặc cao hơn |
|  | - Ổ cứng ≥ 500GB |
|  | - RAM ≥ 4GB |
|  | - Có ổ ghi DVD |
|  | - Màn hình: ≥ 19inch |
|  | - Máy in màu: loại in phun, cỡ giấy in tối đa khổ A4 |
| 11 | Kìm sinh thiết dạ dày dùng một lần |
|  | - Dùng cho kênh dụng cụ đường kính ≥2.8 mm |
|  | - Chiều dài : ≥ 1.500 mm |
| 12 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng một lần |
|  | - Dùng cho kênh dụng cụ đường kính ≥2.8 mm |
|  | - Chiều dài : ≥ 1.500 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |

| 6. HỆ THỐNG KHÁM NỘI SOI TAI MŨI HỌNG |  |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với nguồn điện Việt Nam |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ cao nhất ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm cao nhất ≥ 70% (không ngưng tụ) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh nội soi: 01 bộ |
| 2 | Đầu camera: 01 bộ |
| 3 | Nguồn sáng: 01 bộ |
| 4 | Dây dẫn sáng: 01 chiếc |
| 5 | Màn hình chuyên dụng: 01 chiếc |
| 6 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 00, đường kính ≤4 mm: 01 chiếc |
| 7 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 00, đường kính ≤3 mm: 01 chiếc |
| 8 | Ống soi thanh quản, tích hợp ống soi quang học góc soi 700, đường kính ≤6 mm: 01 chiếc |
| 9 | Bộ máy tính, máy in: 01 bộ |
| 10 | Xe đẩy: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh nội soi |
|  | - Tương thích với nhiều loại đầu camera và ống soi video khác nhau |
|  | - Có ≥01 cổng kết nối camera, chuyển đổi được giữa các loại camera khác nhau |
|  | - Mô-đun xử lí hình ảnh tối thiểu hỗ trợ: |
|  | + Xoay hình ≥180 độ |
|  | + Lật ảnh gương |
|  | + Tính năng ảnh trong ảnh (picture in picture) |
|  | - Có thể điều chỉnh được độ sáng của hình ảnh |
|  | - Có chế độ dành cho ống soi mềm fiber |
|  | - Có chức năng phóng đại kỹ thuật số |
|  | - Có cổng kết nối với bộ nhớ ngoài, có chức năng chụp hình và ghi hình ảnh đã chụp lên bộ nhớ ngoài |
|  | - Độ phân giải ≥1920 x 1080 pixels |
|  | - Cổng tín hiệu ra: DVI-D hoặc SDI hoặc HDMI |
|  | - Chụp hình ở định dạng JPEG |
| 2 | Đầu camera |
|  | - Cảm biến hình ảnh loại ≥1 chíp CMOS hoặc tương đương |
|  | - Độ phân giải hình ảnh: ≥1920 x 1080 pixels |
|  | - Tiêu cự của đầu camera f ≥15 mm |
|  | - Phím điều khiển trên đầu camera có thể lập trình được ≥2 phím |
|  | - Đầu camera có thể khử trùng ở nhiệt độ thấp |
|  | - Có chức năng phóng đại kỹ thuật số |
| 3 | Nguồn sáng |
|  | - Công nghệ LED hoặc tương đương |
|  | - Tuổi thọ bóng đèn: ≥10.000 giờ |
|  | - Nhiệt độ màu: ≥4.500K |
| 4 | Dây dẫn sáng |
|  | - Đường kính ≥3.5mm |
|  | - Chiều dài ≥300 cm |
| 5 | Màn hình y tế chuyên dụng |
|  | - Loại màn hình: LCD công nghệ LED hoặc tương đương |
|  | - Kích thước màn hình ≥21 inches |
|  | - Độ phân giải ≥1920 × 1080 pixels |
|  | - Chuẩn màn hình 16:9 |
|  | - Tín hiệu đầu vào tối thiểu: 1x DVI-D, 1x SDI (SD/HD/3G). |
|  | - Tín hiệu đầu ra tối thiểu: 1 x SDI (SD/HD/3G) hoặc 1 x DVI-D |
|  | - Góc nhìn rộng: Phải/Trái ≥85 độ, Trên/Dưới ≥85 độ |
|  | - Độ sáng tối đa: ≥250 cd/m2 |
|  | - Độ tương phản tối đa: ≥1000 : 1 |
|  | - Lượng màu: ≥16 triệu mầu |
| 6 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0 độ, đường kính ≤4 mm, dài ≥16 cm, có thể hấp khử trùng được |
| 7 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0 độ, đường kính ≤3 mm, dài ≥14 cm, có thể hấp khử trùng được |
| 8 | Ống soi thanh quản, tích hợp ống soi quang học góc soi 70 độ, đường kính ≤6 mm, dài ≥11 cm, có thể hấp khử trùng được |
| 9 | Bộ máy tính, máy in, phần mềm, card chuyển đổi |
| 9.1 | Máy tính |
|  | - Bộ vi xử lý ≥ 3.0 GHz |
|  | - Ổ cứng: ≥500 GB |
|  | - Ram: ≥ 8GB |
|  | - DVD room |
|  | - Bàn phím, chuột |
|  | - Có Card thu nhận tín hiệu video cùng phần mềm điều khiển |
|  | - Màn hình tinh thể lỏng |
|  | - Kích thước: 19 inches |
| 9.2 | Máy in mầu: |
|  | - Loại máy in: Máy in phun ≥4 màu |
|  | - Khổ giấy in tối đa: A4 |
|  | - Độ phân giải: ≥5.760 x 1.440 dpi |
|  | - Tốc độ in: Đen trắng ≥ 27 trang/phút; In màu: ≥ 15 trang/phút |
| 10 | Xe đẩy |
|  | - Chất liệu: bằng inox, sơn tĩnh điện hoặc tương đương |
|  | - Có ≥03 giá đỡ máy |
|  | - Có ≥01 ngăn kéo |
|  | - Bánh xe ≥04 bánh có khóa hãm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |

7. GHẾ KHÁM TAI MŨI HỌNG

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Ghế khám chính: 01 chiếc |
| 2 | Bộ công tắc điều khiển bằng chân: 01 chiếc. |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Chuyển động: nâng lên/hạ xuống, ngả ra trước/ngả về sau. |
|  | - Có chức năng tự động thiết lập lại ghế sau khi sử dụng. |
|  | - Tải trọng ≥ 200kg |
|  | - Có thể thiết lập để điều chỉnh chiều cao của bộ phận đỡ đầu và cổ bệnh nhân |
|  | - Đường kính chân đế ≥ 590mm |
|  | - Xoay: bằng tay ≥340°, có phanh chân |
|  | - Nâng hạ phần tựa lưng: + Tối thiểu ≤5º + Tối đa ≥95º |
|  | - Điều chỉnh lên xuống: ≥ 210mm |
|  | - Điều khiển chân tối thiểu: lên/xuống/ngả trước/ngả sau |
|  | - Tựa đầu tối thiểu: lên/xuống/ngả trước/ngả sau bằng tay |
|  | - Đỡ tay: quay bằng tay được ≥360 º |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |

8. MÁY ĐIỆN TIM 6 KÊNH

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 bộ |
| 2 | Giấy ghi: 01 cuộn |
| 3 | Cáp điện tim: 01 chiếc |
| 4 | Điện cực trước ngực 3mm : 06 chiếc |
| 5 | Điện cực chi: 04 chiếc |
| 6 | Ắc qui khô: 01 chiếc |
| 7 | Xe đấy máy, cần đỡ cáp: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | Hiển thị: |
|  | - Màn hình tinh thể lỏng LCD hoặc tương đương |
|  | - Kích thước màn hình: ≥ 5 inch |
|  | - Dạng sóng điện tim ≥12 đạo trình |
|  | - Thời gian thu nhận ECG: ≥ 10 giây |
|  | Thu nhận tín hiệu điện tim: |
|  | - Mạch vào: được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim |
|  | - Đạo trình điện tim ≥12 đạo trình |
|  | - Chuyển đổi số: ≥ 16 bit |
|  | - Tần số đáp ứng: + Mức thấp ≤0.05Hz + Mức cao ≥150 Hz |
|  | - Hệ số lọc nhiễu: ≥ 100dB |
|  | - Điện áp bù: ± ≥300 mV |
|  | Xử lý tín hiệu: |
|  | - Tốc độ thu thập mẫu: ≥8000 mẫu/giây |
|  | - Hằng số thời gian: 3.2s |
|  | - Bộ lọc cao tần: 3 lựa chọn |
|  | - Bộ lọc nhiễu điện cơ: 2 lựa chọn |
|  | - Có bộ lọc chống trôi |
|  | Bộ phận ghi: |
|  | - Phương pháp ghi nhiệt hoặc tương đương |
|  | - Số kênh tối đa ≥ 6 kênh |
|  | - Tốc độ giấy: ≥ 2 lựa chọn |
|  | - Dữ liệu ghi: ít nhất ghi loại chương trình, dạng sóng, ngày tháng và thời gian, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, thông tin bệnh nhân, đánh dấu sự kiện, tuột điện cực và độ nhiễu. |
|  | - Độ nhạy: ≥ 3 mức lựa chọn |
|  | Phân tích điện tim: |
|  | - Có chương trình phân tích điện tim |
|  | - Mục tìm ra kết quả điện tim: ≥200 |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng |
|  | - Thực hiện kiểm định theo quy định trước khi bàn giao đưa vào sử dụng |

9. MÁY ĐIỆN NÃO

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất bao gồm: 01 bộ |
|  | - Hộp điện cực đầu vào: 01 bộ |
|  | - Đèn flash kèm bộ điều khiển kích thích ánh sáng: 01 bộ |
|  | - Mỡ điện não: 01 hộp |
|  | - Dây đánh dấu: 01 cái |
|  | - Giá đỡ điện cực: 01 cái |
|  | - Dây nối đất: 01 cái |
|  | - Hộp điện cực điện não dùng nhiều lần, gồm: |
|  | + Mũ điện cực (kiểu lưới) dùng cho người lớn: 01 bộ |
|  | + Mũ điện cực (kiểu lưới) dùng cho trẻ em: 01 bộ |
|  | + Dây điện cực điện não: 01 bộ |
|  | + Điện cực cầu: 01 bộ |
|  | - Phần mềm ghi và quản lý điện não : 01 bộ |
|  | - Máy in: 01 bộ |
|  | - Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | - Bộ lưu điện : 01 cái |
| III | YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT |
| 1 | Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật |
| 1.1 | Máy chính |
|  | Số kênh hiển thị: |
|  | Điện não ≥ 64 kênh |
|  | Đánh dấu ≥ 01 kênh |
|  | Thu nhận và xử lý tín hiệu: |
|  | Đầu vào EEG ≥ 25 Jack cắm |
|  | Đầu vào lưỡng cực ≥ 10 Jack cắm |
|  | Đầu vào DC ≥ 4 Jack cắm |
|  | Đầu vào SpO2: ≥1 |
|  | Đầu vào đo EtCO2: ≥1 |
|  | Trở kháng đầu vào 100M |
|  | Dòng mạch đầu vào 5 nA |
|  | Mức nhiễu trong 1,5Vp-p |
|  | Tỉ số nén mode chung 105 dB |
|  | Lọc tần thấp: 0.3Hz |
|  | Lọc tần cao: ≥ 300 Hz |
|  | Bộ chuyển đổi A/D: ≥ 16 bits |
|  | Tần số lấy mẫu: ≥ 4 lựa chọn |
|  | Độ nhậy: |
|  | Đầu vào EEG : 14 mức |
|  | Đầu vào DC: 9 mức |
|  | Hằng số thời gian: 9 mức |
|  | Lọc tần số thấp: 10 mức |
|  | Lọc tần số cao: 6 mức |
|  | Có lọc nhiễu AC: 50 / 60Hz |
|  | Sóng chuẩn |
|  | Tối thiểu 2 dạng sóng |
|  | Điện áp chuẩn: 9 mức |
|  | Có kiểm tra trở kháng tiếp xúc: |
|  | Hiển thị trở kháng tiếp xúc: Có đèn LED hoặc tương đương |
|  | Ngưỡng trở kháng tiếp xúc: 5 mức |
|  | Có khả năng đánh dấu các sự kiện bệnh nhân khi ghi |
|  | Bộ kích thích ánh sáng: |
|  | Phương thức kích thích ánh sáng tối thiểu: Tự động, bằng tay, đơn |
|  | Chế độ kích thích ánh sáng: liên tục với tải ngắt quãng |
|  | Năng lượng tối đa 1J/single |
|  | Tần số ánh sáng: + Mức thấp: ≥1 Hz + Múc cao: ≤60Hz |
|  | Thời gian kích thích ánh sáng: Có thể điều chỉnh |
|  | Chế độ hiển thị |
|  | Các mục có thể thay đổi: vị trí điện cực, độ nhạy, lọc cao tần, hằng số thời gian, điện cực so sánh, và tốc độ hiển thị |
|  | Hiển thị trên màn hình vị trí của tất cả điện cực |
|  | Hiển thị trên màn hình trở kháng của từng điện cực |
|  | Có bản đồ điện thế 3D |
|  | Có thể điều chỉnh vị trí sóng và dừng sóng |
|  | Dãy tần số phổ hiển thị tối thiểu ≥ 8 đồ thị vết |
|  | Thông tin hiển thị: sự kiện, số kênh, vị trí điện cực và chú thích |
|  | Phần mềm ghi, theo dõi và xem lại sóng EEG: |
|  | Có chức năng ghi và xem lại sóng EEG và quản lý bệnh nhân |
|  | Có thể xem dữ liệu trong khi ghi sóng điện não |
|  | Máy vi tính |
|  | CPU: tốc độ xử lý ≥ 2.8GHz hoặc cao hơn |
|  | Dung lượng ổ cứng ≥ 500 GB |
|  | RAM ≥ 8 GB |
|  | Số cổng USB ≥ 08 cổng |
|  | Có ổ DVD |
|  | Màn hình LCD, kích thước ≥ 19 inchs |
|  | Bàn phím, chuột |
|  | Máy in: |
|  | Độ phân giải 600 x 600dpi; |
|  | Tốc độ 15 trang/phút/A4 |
|  | Bộ lưu điện |
|  | Loại online |
|  | Công suất: 2kVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng |

10. MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ≥ 5 THÔNG SỐ

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Máy chính kèm máy in nhiệt: 01 bộ |
|  | + Cáp đo điện tim: 01 chiếc |
|  | + Cáp và đầu đo SpO2 cho người lớn và trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | + Cáp đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) sử dụng nhiều lần: 01 chiếc |
|  | + Đầu dò nhiệt độ da sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | + Điện cực dán điện tim: 25 chiếc |
|  | + Bao đo NIBP cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 02 chiếc |
|  | + Bao đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) cho người lớn sử dụng nhiều lần: 05 chiếc |
|  | + Xe đẩy máy: 01 cái |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung |
|  | - Theo dõi cảnh báo tối thiểu các thông số cơ bản: ECG, nhịp thở, SpO2/mạch, NIBP, nhiệt độ |
|  | - Có thể kết nối mạng và tạo thành hệ thống với máy theo dõi trung tâm |
|  | - Có chức năng phát hiện loạn nhịp |
| 2 | Thông số kỹ thuật |
|  | Hiển thị |
|  | - Màn hình màu, cảm ứng, loại TFT, LCD hoặc tương đương |
|  | - Kích thước màn hình ≥ 12 inches, độ phân giải ≥ 800 x 600 điểm ảnh |
|  | - Có màu cài đặt hiển thị dạng sóng và số |
|  | - Số vết sóng tối đa: ≥6 vết |
|  | - Hiển thị số tối thiểu: nhịp tim, ST, nhịp thở, NIBP, SpO2, nhiệt độ. |
|  | Chức năng báo động |
|  | - Các mức báo động: ≥3 mức |
|  | - Mục báo động tín hiệu sống tối thiểu: nhịp tim, nhịp xung, mức chênh ST, nhịp thở, ngừng thở, nhiệt độ, mức chênh nhiệt độ, SpO2, NIBP. |
|  | - Có mục báo động kỹ thuật |
|  | - Có đèn báo động, quan sát được từ xa |
|  | Máy in |
|  | - Số kênh in: ≥3 kênh |
|  | - Tốc độ in: ≥2 mức |
|  | Điện áp cung cấp |
|  | AC và DC |
|  | DC: pin tích hợp trong máy, thời gian hoạt động ≥ 1.5 giờ |
|  | Các thông số đo |
|  | ECG |
|  | - Số lượng điện cực: ≥3 |
|  | - Tần số đáp ứng: + Mức thấp ≤0.05 Hz + Mức cao ≥ 40 Hz |
|  | - Độ nhạy ≥ 4 mức |
|  | - Hệ số chống nhiễu đồng pha: ≥ 90dB |
|  | - Điện trở đầu vào: ≥ 2.5MΩ |
|  | Nhịp tim |
|  | - Dải đo: + Mức thấp ≤15 nhịp/phút + Mức cao ≥300 nhịp/phút |
|  | - Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút |
|  | Phân tích loạn nhịp |
|  | - Khả năng loại bỏ xung tạo nhịp phù hợp với biên độ của xung tạo nhịp: ≤±2 - ≥±700mV |
|  | - Tin nhắn loạn nhịp: ≥ 10 loại |
|  | Mức chênh ST |
|  | - Dải đo mức chênh ST ± ≤2.5mV |
|  | - Số giờ lưu trữ ≥ 72 giờ |
|  | Nhịp thở |
|  | - Dải đo: Từ 0 đến ≥120 nhịp/phút |
|  | - Sai số: ± ≤2 nhịp/phút |
|  | - Độ nhạy: ≥ 4 mức |
|  | - Có chức năng báo động ngưng thở: ≤ 10 đến ≥ 30 giây |
|  | SpO2 |
|  | - Dải đo: ≤ 1 đến 100% |
|  | - Sai số: ±≤ 3% |
|  | - Độ nhạy dạng sóng ≥ 4 mức |
|  | - Đo mạch: dải đo + Mức thấp ≤25 + Mức cao ≥300 nhịp/phút |
|  | - Nhịp mạch: ≤ ±4% |
|  | Nhiệt độ |
|  | - Số cổng: ≥ 2 cổng |
|  | - Dải đo: + Mức thấp ≤ 0°C + Mức cao ≥ 45°C |
|  | - Độ chính xác: ± ≤0.2°C |
|  | Huyết áp không xâm nhập (NIBP) |
|  | - Phương pháp đo: Dao động kế hoặc tương đương |
|  | - Dải áp suất bao đo tối đa ≥ 250 mmHg |
|  | - Độ chính xác: ± ≤3 mmHg |
|  | - Phương thức đo ≥3 phương thức |
|  | - Thời gian đo tối đa ≤ 180 giây |
|  | - Thời gian bơm trong ống: ≤ 20 giây |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng |

11. MÁY SOI CỔ TỬ CUNG

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Camera, nguồn sáng, thân máy: 01 bộ |
| 2 | Tay cầm điều khiển: 01 chiếc |
| 3 | Công tắc chân: 01 chiếc |
| 4 | Bộ máy tính, máy in màu |
| 5 | Phần mềm in kết quả: 01 bộ |
| 6 | Xe đẩy: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính (Camera + nguồn sáng + thân máy) |
|  | Thông số kỹ thuật |
|  | Pin |
|  | Kiểu pin: Li-ion hoặc tương đương |
|  | Thời gian làm việc: ≥4.5 giờ |
|  | Thời gian sạc đầy: ≤4 giờ |
|  | Phương pháp sạc: Tự động |
|  | Thông số Camera: |
|  | Mật độ điểm ảnh: ≥1.4 Mega Pixels |
|  | Đầu ra tối thiểu có: HDMI (1080P60, USB3.0 (1080P60) |
|  | Lấy nét: Tự động/thủ công |
|  | Độ phóng đại quang học: + Mức thấp: ≤1x + Mức cao: ≥30 x |
|  | Độ phóng đại kỹ thuật số: + Mức thấp: ≤1x + Mức cao: ≥40 x |
|  | Nguồn sáng: đèn Led hoặc tương đương |
|  | Dừng hình: Có |
|  | Điều khiển từ xa: Có |
|  | Nhiệt độ màu: ≥ 5000K |
|  | Cân bằng trắng: Tự động/thủ công |
|  | Độ sáng: ≥ 2.500 lux |
|  | Lọc UV: Có |
|  | Cài đặt khoảng lấy nét: Có |
|  | Bộ đếm giờ: Có |
|  | Camera xoay ngang tối đa ≥360° |
|  | Góc nhìn: ≥70° |
| 2 | Máy tính, máy in |
| 2.1 | Máy tính |
|  | Thông số máy tính tối thiểu |
|  | Bộ vi xử lý ≥ 3.0 Ghz |
|  | RAM: ≥ 4 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 500 GB |
|  | Bàn phím, chuột |
|  | Card kết nối camera với máy tính |
|  | Màn hình LCD: ≥ 21 inches |
|  | Cổng kết nối: USB 2.0 |
| 2.2 | Máy in màu |
|  | Loại máy in: Máy in phun ≥4 màu |
|  | Khổ giấy in tối đa: A4 |
|  | Độ phân giải: ≥5.760 x 1.440 dpi |
|  | Tốc độ in: Đen trắng ≥ 25 trang/phút; In màu: ≥ 15 trang/phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |

12. SINH HIỂN VI KHÁM MẮT KÈM CAMERA

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Xuất xứ: EU hoặc G7 |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sinh hiển vi và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc |
|  | Cấu hình chi tiết tối thiểu gồm: |
|  | Nguồn sáng: 01 bộ |
|  | Tỳ cằm cho bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Thị kính quan sát: 01 bộ |
|  | Bàn nâng hạ: 01 chiếc |
|  | Giấy lót tỳ cằm: 01 hộp |
|  | Bao phủ bụi: 01 chiếc |
|  | Bộ camera: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Máy in: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| 1 | Thông số sinh hiển vi |
|  | - Có tối thiểu ≥02 loại mức phóng đại 10x và 16x. |
|  | - Nguồn sáng. |
|  | + Nguồn sáng LED hoặc tương đương |
|  | + Kiểu chiếu sáng: từ trên xuống |
|  | - Thị kính ≤12.5x |
|  | - Dải điều chỉnh khoảng cách đồng tử + Mức thấp ≤55 + Mức cao ≥78mm |
|  | - Dải điều chỉnh Diopter: + Mức thấp ≤-5D + Mức cao ≥+5D |
|  | - Di chuyển theo chiều trước/sau ≥90mm |
|  | - Di chuyển theo chiều ngang ≥100mm |
|  | - Di chuyển theo phương thẳng đứng ≥30mm |
|  | - Độ rộng khe tối đa có thể điều chỉnh ≥14mm |
|  | - Độ dài khe tối đa có thể điều chỉnh ≥14mm |
|  | - Các bộ lọc tối thiểu bao gồm: |
|  | + Bộ lọc vàng hoặc tương đương |
|  | + Bộ lọc xanh lá cây hoặc tương đương |
|  | + Bộ lọc xanh lam hoặc tương đương |
|  | + Bộ lọc trung tính hoặc tương đương |
|  | Có phần mềm quản lý hình ảnh chính hãng |
| 2 | Thông số Camera |
|  | Camera tương tích với sinh hiển vi, có thể xuất hình ảnh ra màn hình máy tính hoặc tivi |
|  | Cảm biến loại CMOS hoặc tương đương |
| 3 | Bộ máy tính, máy in |
|  | - Bộ máy tính bao gồm (CPU, màn hình, bàn phím, chuột) có card kết nối với camera để thu, nhận và lưu trữ hình ảnh |
|  | - Màn hình ≥ 24 inches |
|  | - Tốc độ xử lý của CPU ≥3.6 GHz |
|  | - Ổ cứng SSD, dung lượng ≥ 500GB |
|  | - RAM ≥ 8GB |
|  | - Máy in màu, tốc độ ≥ 30 trang/phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |

13. MÁY CHIẾU THỬ THỊ LỰC

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Xuất xứ: EU hoặc G7 |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Máy chính: 01 chiếc |
|  | - Chân đế: 01 chiếc |
|  | - Điều khiển từ xa: 01 chiếc |
|  | - Màn hứng: 01 chiếc |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Số lượng bảng thử: ≥42 bảng |
|  | Khoảng cách chiếu + Tối thiểu ≤2.5m + Tối đa ≥ 7m |
|  | Tốc độ chuyển bảng thử ≤ 0.3 giây |
|  | Góc nghiêng ±≥ 10 độ |
|  | Nguồn sáng: LED hoặc tương đương |
|  | Cường độ sáng ≥200Cd/m2 tại khoảng cách 5m |
|  | Độ phóng đại ≥30x tại khoảng cách 5m |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |

14. ĐÈN SOI PHIM 2 KHOANG

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hiển thị đồng thời được ≥ 2 phim |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Kích thước khung (Rài x Rộng x Cao): ≥(835x500x25 mm) |
|  | Vùng quan sát: ≥(720x420 mm) |
|  | Nguồn sáng: LED hoặc tương đương |
|  | Công suất tối đa: ≥60W |
|  | Tuổi thọ bóng đèn: ≥50.000 giờ |
|  | Có chức năng cảm biến phim: Có chế độ tự động sáng khi gắn phim vào và tự động tắt khi lấy phim ra. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |

15. MÁY ĐO HUYẾT ÁP TỰ ĐỘNG ĐỂ BÀN

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo huyết áp tự động: 01 máy |
|  | Tấm để khuỷu tay: 01 tấm |
|  | Băng đo tay: 01 chiếc |
|  | Giấy in: 01 cuộn |
|  | Bảng hướng dẫn đo: 01 bảng |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình hiển thị: LED hoặc tương đương |
|  | Hiển thị được ≥3 chế độ: Tâm thu SYS, tâm trương DIA và nhịp mạnh PUL |
|  | Phương thức đo: dao động kế hoặc tương đương |
|  | Phạm vi đo: cả 02 tay |
|  | Có cảm biến phát hiện vị trí khuỷu tay chính xác và vòng siết của bao đo |
|  | Có cảm biến áp lực |
|  | Chu vi cánh tay của băng đo: + Tối thiểu≤20cm + Tối đa ≥35 cm |
|  | Kích thước vòng bít: ≥(120 x 300 mm) |
|  | Phạm vi hiển thị áp suất tối đa ≥299 mmHg |
|  | - Phạm vi đo NIBP SYS: + Mức thấp ≤40mmHg + Mức cao ≥250 mmHg; - Phạm vi đo DIA + Mức thấp ≤20mmHg + Mức cao ≥200 mmHg; |
|  | Nhịp mạch từ + Mức thấp ≤40 nhịp + Mức cao ≥180 nhịp |
|  | Độ chính xác: huyết áp ±3 mmHg, nhịp mạch ±5% của kết quả đo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thiết bị được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |

16. MÁY LI TÂM

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Thân máy chính: 01 chiếc |
| 2 | Rotor giằng ngang: 01 chiếc |
| 3 | Bucket vuông, dùng cho rotor văng: 04 chiếc |
| 4 | Adapter: 02 bộ sử dụng được với ≥24 ống mẫu 5ml |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Có chế độ chạy khởi động và phanh chậm. |
|  | - Có chức năng cho phép bắt đầu tính giờ khi rotor đạt tới tốc độ cài đặt. |
|  | - Buồng rotor: cấu tạo bằng thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | - Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 5000 vòng/phút |
|  | - Lực ly tâm tối đa: ≥ 3000 x g (g-force) |
|  | - Có phím chuyển giữa tốc độ và lực ly tâm (RPM/RCF) |
|  | - Thời gian tăng tốc đến tốc độ tối đa: ≤ 25 giây |
|  | - Thời gian giảm tốc từ tốc độ tối đa: ≤ 25 giây |
|  | - Có tính năng khóa nắp máy tự động |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng khi bàn giao, đưa vào sử dụng |
|  | - Thực hiện kiểm định an toàn và hiệu chuẩn thiết bị trước khi nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng |

17. MICO PIPPET

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
| I | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Bộ Pipette đơn kênh thể tích thay đổi 01 bộ |
| 2 | Giá đựng Pipette: 01 chiếc |
| II | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ Pipette đơn kênh thể tích thay đổi |
|  | Có khả năng khử trùng được toàn bộ pipette |
|  | Hiển thị ≥4 chữ số ở tất cả các dải thể tích |
|  | Đầu gắn tip: có lực đàn hồi |
|  | Pipette loại đơn kênh thay đổi thể tích 01 bộ bao gồm |
|  | - Pipette thể tích thay đổi từ 0.5 – 10 µL: 01 chiếc |
|  | + Sai số hệ thống ở 10µl ≤±0.1µl (±1.0%) |
|  | + Sai số ngẫu nhiên ở 10µl ≤ ±0.04µl (±0.4%) |
|  | - Pipette thể tích thay đổi từ 10 – 100 µL: 01 chiếc |
|  | + Sai số hệ thống ở 100µl ≤ ±0.8 µl (±0.8%) |
|  | + Sai số ngẫu nhiên ở 100µl ≤ ±0.2µl (±0.2%) |
|  | - Pipette thể tích thay đổi từ 30 – 300 µL: 01 chiếc |
|  | + Sai số hệ thống ở 300µl ≤ ±1.8 µl (±0.6%) |
|  | + Sai số ngẫu nhiên ở 300µl ≤ ±0.6µl (±0.2%) |
|  | - Pipette thể tích thay đổi từ 100 – 1000 µL: 01 chiếc |
|  | + Sai số hệ thống ở 1000µl ≤ ± 6µl (±0.6%) |
|  | + Sai số ngẫu nhiên ở 1000µl ≤ ± 2µl (±0.2%) |
| 2 | Giá đựng Pipette |
|  | - Có ≥6 vị trí để piptte, xoay tròn |

17. TỦ BẢO QUẢN 2~80C

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp mạng lưới điện của Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Giá đựng: 05 chiếc |
|  | Khoá tủ: 02 chiếc |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | Dung tích ≥1.200 lít |
|  | Số cánh: 02 cánh mở ra 2 bên |
|  | Công suất tiêu thụ ≤600W |
|  | Hệ thống làm lạnh: Quạt gió |
|  | Tự động xả đông: có |
|  | Hệ thống điều khiển: Điện tử |
|  | Kích thước ngoài tủ WxDxH (mm): ≥1200 x 730 x 2035 mm |
|  | Kích thước trong tủ WxDxH (mm): ≥1110 x 595 x 1435 mm |
|  | Kiểu cửa: Cửa khoá bản lề |
|  | Kiểu kính: Kính cường lực |
|  | Dàn nóng: Dàn nóng ngoài |
|  | Dàn lạnh: Chất liệu bằng ống đồng hoặc tốt hơn |
|  | Môi chất làm lạnh: gas R134a hoặc tương đương |
|  | Cửa trước: Mặt kính chịu lực trong suốt hoặc tương đương |
|  | Đèn chiếu sáng dọc bên hông tủ: Sử dụng công nghệ đèn Led hoặc tương đương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ khi bàn giao đưa vào sử dụng |

19. BÀN KHÁM

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Sản xuất năm 2024 trở về sau |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn khám kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất, gồm |
|  | Thân bàn: 01 cái |
|  | Tấm nâng đầu: 02 cái |
|  | Chân bàn: 01 bộ |
|  | Thanh giằng: 01 cái |
|  | Đệm mút hai khúc: 01 bộ |
| II | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| 1 | Bàn khám |
|  | Kích thước (Dài x Rộng x Cao): ≥ (1900 x 600 x 700) mm |
|  | Chất liệu: Inox SUS201 hoặc tốt hơn |
|  | Cấu tạo: Gồm 2 phần: Mặt bàn và chân bàn |
|  | Khung mặt bàn đường kính ≥25x25mm; |
|  | Chân bàn đường kính ≥30mm |
|  | Dằng chân đường kính ≥20mm |
|  | Mặt bàn và phần đầu nâng bằng inox |
|  | Khả năng nâng hạ phần đỡ đầu: Từ 00 đến ≥600 |
| 2 | Đệm |
|  | Loại 2 khúc |
|  | Kích thước: phù hợp với kích thước của bàn độ dày ≥50mm |
|  | Được bọc vải giả da Vinyl hoặc tương đương |

20. BÀN KHÁM SẢN

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Sản xuất năm 2024 trở về sau |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Bàn khám kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất, gồm |
|  | Khung chân bàn: 01 bộ |
|  | Khung tấm đỡ lưng: 01 cái |
|  | Khung tấm đỡ mông: 01 cái |
|  | Máng đỡ đùi: 01 bộ |
|  | Khay hứng dịch: 01 cái |
|  | Thanh giằng + bu lông: 03 bộ |
|  | Bậc lên xuống: 01 cái |
| 2 | Đệm: 01 cái |
| II | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| 1 | Bàn khám |
|  | Kích thước (Dài x Rộng x Cao): ≥(1400x650x800) mm |
|  | Vật liệu: Inox SUS201 hoặc tốt hơn |
|  | Góc nghiêng khung bàn: -100 ÷ 100 |
|  | Góc nghiêng tấm tựa lưng tối đa: ≥550 |
|  | Chân bàn đường kính ≥30mm |
|  | Dằng chân đường kính ≥20mm |
|  | Mặt bàn và phần đầu nâng bằng inox |
|  | Khả năng nâng hạ phần đỡ đầu: Từ 00 đến + ≥600 |
| 2 | Đệm |
|  | Loại 2 khúc |
|  | Kích thước: phù hợp với kích thước của bàn độ dày ≥50mm |
|  | Được bọc vải giả da Vinyl hoặc tương đương |

21. TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ NỘI SOI

| STT | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Tủ chính: 01 cái |
| 2 | Cụm giá đỡ ống soi: 01 bộ |
| 3 | Đèn UV: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| 1 | Tủ chính |
|  | - Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) ≥1000x500x2000 mm |
|  | - Kết cấu khung bằng Inox hộp hoặc tương đương |
|  | - Kết cấu tủ bằng Inox SUS304 hoặc tương đương |
|  | - Giá treo 2 bên bằng inox hoặc tương đương ≥4mm |
|  | - Cánh bằng kính màu dày ≥5mm. |
| 2 | Cụm giá đỡ ống soi |
|  | - Giá đỡ treo được đồng thời ≥5 ống soi |
|  | - Cụm đỡ đầu ống nội soi bằng Mica độ dày ≥10mm hoặc tương đương. |
| 3 | Đèn UV |
|  | Công suất ≥20W |
|  | Công tắc thiết kế bên ngoài tủ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng |